STŘÍDAVÝ/STEJNOSMĚRNÝ KLEŠťOVÝ ADAPTÉR

TECPEL - CA1000D

### Příručka K obsluZE

# ÚVOD

Střídavý/stejnosměrný proudový klešťový adaptér typu CA1000D je převodníkem, který vám umožní měřit multimetrem elektrický proud až do 1 000 A střídavých nebo stejnosměrných v kmitočtovém rozsahu do 400 Hz. Při měření proudu tímto klešťovým adaptérem není potřebné přerušit obvod nebo porušit izolaci. Klešťový adaptér je konstruován s prstovou ochranou, což zajišťuje uživateli provozování adaptéru v bezpečných podmínkách a mimoto je robustní skříňka odolná nárazům a je oheň retardující.

## POSTUP POUŽITÍ

1.	Černý banánek zasuňte do zdířky COM a červený banánek do zdířky V-Ω libovolného multimetru s minimální vstupní impedancí 10 kΩ.

2.	Vypínač napájení uveďte z polohy “OFF (vypnuto)“ na požadovaný rozsah – Poloha 200 A nebo 1 000 A. Rozsvítí se zelená dioda LED signalizující zapnutí klešťového adaptéru.

3.	Pro měření proudu do 200 A nastavte adaptér na rozsah 200 A a multimetr nastavte na rozsah 200 mV stř. pro střídavý proud nebo na 200 mV ss pro stejnosměrný proud. Měřená hodnota je pak přímo v ampérech.

4.	Pro měření proudů nad 200 A nastavte adaptér na rozsah 1 000 A a multimetr nastavte na rozsah 2 V stř. nebo ss v závislosti na tom, zda měříte střídavý nebo stejnosměrný proud. Skutečná hodnota je nyní rovna údaj x 1 000 v ampérech.

5.	Když provádíte měření stejnosměrného proudu, vždy stiskněte tlačítko nastavení nuly na adaptéru na tak dlouho, dokud multimetr neukazuje nulu.

6.	Sevřete čelisti kolem vodiče, kterým prochází proud, a interpretujte naměřenou hodnotu podle kroku 3 nebo 4 výše.

## POZNÁMKY K POUŽITÍ

1.	V případě stejnosměrného proudu je výstupní napětí kladné, když proud teče z horní (označení „+“ na čelistích) na dolní stranu klešťového adaptéru. Červený banánek je kladný.

2.	V případě měření stejnosměrného proudu může docházet k hysteréznímu jevu, takže není možné řádně vynulovat klešťový adaptér. Pro eliminaci tohoto jevu několikrát otevřete a sevřete čelisti a stiskněte tlačítko pro nastavení nuly.

3.	Měření nelze provádět, pokud je v čelistích sevřeno více vodičů než jeden.

4.	Nejpřesnější naměřená hodnota se získá tehdy, když je vodič udržován v poloze procházející středem čelistí adaptéru.

BEZPEČNOST OBSLUHY

- Do kleští neuzavírejte vodiče, jejichž napětí jsou rovna nebo vyšší než 1 000 V ss nebo 750 V stř.

- Tento přístroj pravděpodobně změří velký proud až do 1 000 A, který je přenášen vodičem, kde může současně existovat určitá úroveň vysokého napětí. Jakákoliv nesprávná manipulace by mohla způsobit nebezpeční a/nebo smrtelné zranění.

- Mimořádnou pozornost věnujte práci kolem holých vodičů nebo sběrnic. Náhodný kontakt s neizolovaným vodičem by mohl způsobit elektrický šok. Pro zajištění bezpečné činnosti a izolace vašeho těla od země musí být použity nějaké ochranné materiály jako jsou pryžové boty, pryžové rohože nebo libovolné schválené izolační materiály.

- Nepokoušejte se otevřít skříňku přístroje nebo opravovat přístroj, pokud provádíte měření.

## SPECIFIKACE

VŠEOBECNÁ

Rozsah otevření čelistí: Vodič o ø 57 mm, sběrnice o rozměrech 70 x 18 mm

Provozní prostředí: 0 °C až 50 °C při relativní vlhkosti < 70 %

Skladovací teplota: -20 °C až 60 °C, relativní vlhkost 0 až 80 %

Teplotní koeficient: 0,1 x (specifikovaná přesnost) / 1 °C (0 °C až 18 °C, 28 °C až 50 °C)

Nadmořská výška: 6 561,7 stop (2 000 m)

Indikace vybité baterie: Rozsvícení červené diody LED

Typ baterie: 9 V ss, NEDA 1604, 6F22, 006P

Životnost baterie: 100 hodiny typicky s alkalickou baterií

Váha: cca 490 g (včetně baterie)

Rozměry: 244 mm (výška) x 100 mm (šířka) x 40 mm (hloubka)

Výstup: Vodič s rovnými banánky

ELEKTRICKÁ (při 23 ± 5 °C, relativní vlhkost max. 70 %)

Rozsah: 0 ( 1 000 A stř. nebo ss max.

Výstup: 0 ( 1 V ef. nebo ss při vstupní impedanci ( 1 MΩ

Přenosový poměr: 1 mV/1 A

Přesnost:

Systémová přesnost: Přesnost proudového klešťového adaptéru + přesnost multimetru.

Přesnost proudového klešťového adaptéru

Stejnosměrný proud

0 ( 400 A 					± (1,5 % + 2 A)

400 A ( 800 A					± (2,5 % + 2 A)

800 A ( 1 000 A				± (3,5 % + 3 A)

Střídavý proud

0 ( 400 A		50 Hz ( 60 Hz 		± (1,5 % + 2 A)

0 ( 400 A		61 Hz ( 400 Hz		± (3,0 % + 2 A)

400 A ( 1 000 A 	50 Hz ( 60 Hz		± (2,0 % + 3 A)

400 A ( 1 000 A	61 Hz ( 400 Hz 	± (3,5 % + 3 A)

Ochrana proti přetížení: max. 1 200 A po dobu 60 vteřin

## VÝMĚNA BATERIE

Vyšroubujte šroub na zadní straně, otevřete skříňku a vyjměte baterii z bateriového prostoru. Nahraďte ji novou baterií 9 V, typ NEDA 1604.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Přístroj splňuje třídu II, … CAT II 1 000 V norem EN 61010-1 a EN 61010-2-032. Stupeň znečištění 2 v souladu s IEC 664, vnitřní použití.

Tento výrobek splňuje požadavky následujících směrnic Evropského společenství: 89/336/EEC (elektromagnetická kompatibilita) a 73/23/EEC (nízké napětí) dle změny provedené prostřednictvím 93/68/EEC (označení CE).

ZÁRUKA

Zaručujeme, že tento výrobek neobsahuje vadný materiál nebo vadné tovární zpracování a souhlasíme s opravou nebo výměnou takového výrobku, na kterém se při normálním používání a provozu objeví závada způsobená chybou výroby. Součásti a práce při opravě jsou přitom bezplatné. Pokud nebudeme schopni tento výrobek opravit nebo vyměnit, provedeme plnou refundaci nákupní ceny.

Co se týče použití tohoto přístroje, obraťte se laskavě na uživatelskou příručku.

Naše závazky v této záruce jsou omezeny na opravu, výměnu nebo provedení refundace tohoto zkušebního zařízení, jež se prokáže vadným během 24 měsíců od data nákupu.

Tato záruka se nevztahuje na výrobky, které byly opraveny nebo modifikovány jakýmkoliv způsobem neautorizovanými osobami, nebo které byly podrobeny chybnému použití, zneužití, chybné aplikaci, zanedbání nebo nehodě, nebo které měly změněná, přerazítkovaná nebo odstraněná výrobní čísla. Je naším výhradním právem posoudit jejich stabilitu nebo spolehlivost

Kupující souhlasí, že přijímá veškerou odpovědnost za všechny škody nebo tělesná zranění, které mohou být následkem použití výrobku kupujícím, nebo jeho uživatelem, jeho zaměstnanci nebo jinými osobami.

ADRESA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

ELBEZ s.r.o.

Karlov 1175

594 01 Velké Meziříčí

POTVRZENÍ O PRODEJI

Klešťový adaptér CA 1000D v.č. .........………………………………….

Datum prodeje………………….                                                                                  Razítko a podpis

# Text boxes

www.elbez.cz

e-mail: elbez@vm.cz

tel.:  +420 566 522 372

fax : +420 566 520 372