## DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ

TECPEL DLM-530

Návod k použití

## ÚVOD

Tento přístroj je přenosným, snadno použivatelným, 3,5-místným, kompaktním digitálním měřičem osvětlení, který je konstruován pro jednoduchou obsluhu pomocí jedné ruky. Měřič poskytuje naměřené hodnoty ve jednotkách luxů, má podsvětlený LCD displej a funkce MAX-HOLD a DATA-HOLD.

### BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Doporučuje se, abyste si před použitím tohoto měřiče světla přečetli bezpečnostní a provozní instrukce.

#### VAROVÁNÍ - Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tento výrobek ve vlhkém nebo mokrém prostředí. - Abyste zabránili úrazu nebo nebezpečí požáru, nepoužívejte tento výrobek ve výbušném prostředí. - Abyste zabránili poškození zraku, noste ochranu zraku všude tam, kde je možnost vystavení záření s vysokou intenzitou. - Neponořujte do kapalin, hlavu senzoru čistěte pouze s použitím vlhkého hadříku. - Abyste prodloužili životnost křemíkové fotodiody senzoru, zakryjte hlavu senzoru vždy, když přístroj nepoužíváte.

### SPECIFIKACE

VŠEOBECNĚ

Displej:

3,5-místný displej z kapalných krystalů (LCD) s maximální hodnotou zobrazení 1999

Překročení rozsahu: Zobrazí se (OL)

Indikace vybité baterie: Pokud napětí baterie klesne pod provozní úroveň, zobrazí se symbol “            “

Rychlost měření: 2,5 měření za vteřinu, jmenovitá hodnota

Provozní prostředí: 0 °C až 50 °C při relativní vlhkosti vzduchu < 70 %

Skladovací teplota: -20 °C až 60 °C, relativní vlhkosti vzduchu 0 až 80 % při vyjmuté baterii z přístroje

Přesnost: Stanovená přesnost při 23 °C ± 5 °C, relativní vlhkost vzduchu < 70 %

Analogový výstup: 0,1 mV/digit „                  „

Baterie: 4 ks 1,5 V (velikost AAA) UM-4 R03

Životnost baterie: Typicky 200 hodin s uhlíkovou baterií

Rozměry: 170 mm (V) x 44 mm (Š) x 40 mm (H)

Váha: 220 g včetně baterií

###### ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

Fotometrické vzorce:

10,764 stopa∙kandela = lux (lumen/m2)

0,0929 lux = stopa∙kandela (lumen/stopa2)

Rozsah: 20 lux, 200 lux, 2 000 lux, 20 000 lux a 200 000 lux

Rozlišení: 0,01 lux

Spektrální odezva: Fotopické (denní) CIE

Fotopická křivka CIE je mezinárodní normou

barevné odezvy průměrného lidského oka

Přijímací úhel: f'2 < 2 % s kosinovou korekcí (150°)

Celková přesnost pro standardní CIE zářič A ( 2 856 K): ± ( 3 % MH + 10 digitů)

Standardní CIE zářič typu A může být realizován prostřednictvím standardního

CIE zdroje A, který je definován jako: Plynem plněná žárovka s wolframovým

vláknem pracující při korelované barevné teplotě 2 856 K.

Teplotní koeficient: 0,1 x (specifikovaná přesnost)/°C (< 18 °C nebo > 28 °C)

### NÁVOD K OBSLUZE

Tlačítka

Podsvětlení („☼ „ > 2 s) a spínač MAX-Hold:

Stiskem tohoto tlačítka zapnete a vypnete mód MAX-HOLD (držení maxima). Zobrazí se symbol “MAX“.

Pro zapnutí podsvětlení stiskněte toto tlačítko na dobu dvou vteřin. Poněvadž také zaktivuje mód MAX-HOLD, stiskněte krátce toto tlačítko, čímž se vrátíte do normálního zobrazení. Pro vypnutí podsvětlení je opět stiskněte na dobu dvou vteřin.

Tlačítko volby rozsahu

Stiskněte tlačítko “RANGE (rozsah)“, čímž vyberete požadovaný rozsah luxů. Pokaždé, když stisknete tlačítko “RANGE“ se zvýší rozsah (a symbol vstupního rozsahu) a zobrazí se nová hodnota.

Tlačítko HOLD (DATA-HOLD)

Mód DATA-HOLD (držení hodnoty) zapnete a vypnete stiskem tlačítka “HOLD“. V módu DATA-HOLD je zobrazen symbol “H“ a na displeji zůstává poslední naměřená hodnota.

### PROVOZ

- Spínač napájení nastavte na požadovaný rozsah (pro volbu 20 lux, 200 lux, 2 000 lux a 20 000 lux použijte tlačítko rozsahu) nebo pouze na rozsah 200 000 lux.

- Sejměte kryt hlavy senzoru.

- Držte pevně hlavu senzoru a ujistěte se, že zdroj světla úplně vyplňuje kopuli kosinové korekce.

- Vzdalte se od hlavy senzoru, abyste zabránili jejímu zastínění. Hlava senzoru má kabel o délce 1,5 m, aby bylo umožněno oddělení mezi pozorovatelem a místem měření.

- Z displeje odečtěte hodnotu osvětlení. Pokud není známa velikost luxů (nebo fc), přepněte pomocí tlačítka RANGE nejprve na nejvyšší rozsah a poté jej snižujte, dokud nezískáte uspokojivou naměřenou hodnotu.

- Pro prodloužení životnosti senzoru opět zakryjte hlavu senzoru.

### SPECIÁLNÍ ÚVAHY

  - Plastovou kopuli kosinového korektoru udržujte v čistotě a v nepoškrábaném stavu. Může být čištěna měkkým hadříkem a isopropylalkoholem.

  - Pokud je světlo přijímáno současně z mnoha směrů, věnujte speciální péči tomu, abyste zabránili odrazům nebo zastínění senzoru prostřednictvím svého těla.

  - Pro nejvyšší přesnost měření několikrát zopakujte, aby se zajistilo, že zdroj světla zůstává stabilní.

  - Zabraňte přílišnému ohýbaní kabelu na kterémkoliv jeho konci.

  - Zákon inverzní druhé mocniny

Zákon stanoví, že osvětlení E v bodě na povrchu se mění přímo úměrně s intenzitou I bodového zdroje a nepřímo úměrně s druhou mocninou vzdálenosti d mezi zdrojem a bodem. Jestliže povrch v bodě je kolmý ke směru dopadajícího světla, je zákon vyjádřen ve tvaru E = I/d2.

  - Kosinový zákon

Zákon stanoví, že osvětlení na každém povrchu se mění jako kosinus úhlu dopadu. Úhel dopadu θ je úhel mezi normálou k povrchu a směrem dopadajícího světla. Zákon inverzní druhé mocniny a kosinový zákon lze kombinovat ve tvaru E = (I cos θ)/d2.

Čistění

Periodicky otírejte pouzdro přístroje vlhkým hadříkem a detergentem, nepoužívejte brusiva a rozpouštědla.

ZÁRUKA

Zaručujeme, že tento výrobek neobsahuje vadný materiál nebo vadné tovární zpracování a souhlasíme s opravou nebo výměnou takového výrobku, na kterém se při normálním používání a provozu objeví závada způsobená chybou výroby. Součásti a práce při opravě jsou přitom bezplatné. Pokud nebudeme schopni tento výrobek opravit nebo vyměnit, provedeme plnou refundaci nákupní ceny.

Co se týče použití tohoto přístroje, obraťte se laskavě na uživatelskou příručku.

Naše závazky v této záruce jsou omezeny na opravu, výměnu nebo provedení refundace tohoto zkušebního zařízení, jež se prokáže vadným během 24 měsíců od data nákupu.

Tato záruka se nevztahuje na výrobky, které byly opraveny nebo modifikovány jakýmkoliv způsobem neautorizovanými osobami, nebo které byly podrobeny chybnému použití, zneužití, chybné aplikaci, zanedbání nebo nehodě, nebo které měly změněná, přerazítkovaná nebo odstraněná výrobní čísla. Je naším výhradním právem posoudit jejich stabilitu nebo spolehlivost

Kupující souhlasí, že přijímá veškerou odpovědnost za všechny škody nebo tělesná zranění, které mohou být následkem použití výrobku kupujícím, nebo jeho uživatelem, jeho zaměstnanci nebo jinými osobami.

ADRESA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

www.elbez.cz

e-mail: elbez@vm.cz

tel.:  +420 566 522 372

fax : +420 566 520 372

ELBEZ s.r.o.

Karlov 1175

594 01 Velké Meziříčí

POTVRZENÍ O PRODEJI

Přístroj DLM-530 v.č. .........………………………………….

Datum prodeje......................................                                                                                   Razítko a podpis

Překlad textů v grafu:

CIE Photopic Curve = fotopická křivka CIE

Luminous Efficiency  Coefficient = koeficient světelné účinnosti

BLUE = modrá

GREEN = zelená

RED = červená

UV = ultrafialová oblast

IR = infračervená oblast

Lumen/Watt Conversion Factor = převodní koeficient lumen/Watt

Wavelength in Nanometers = vlnová délka v nanometrech

Vlnová délka	               Vλ		          Fotopický

(nm)		 Fotopický koeficient	   převodní koeficient

světelné účinnosti CIE	        lumen/Watt

| TOVÁRNA |  |
| --- | --- |
| PROSTŘEDÍ | JEDNOTKA (LUX) |
| Přesná práce konstrukce | 1 500  3 000 |
| Oddělení výzkumu a vývoje | 750  1 500 |
| Balení, měření, hala, místnost pro odpočinek | 300  750 |
| Barvírna, průchod, hala, místnost pro odpočinek | 75  150 |
| Skladiště | 30  75 |

| NEMOCNICE |  |
| --- | --- |
| PROSTŘEDÍ | JEDNOTKA (LUX) |
| Vizuální vyšetřování | 5 000  10 000 |
| Operační sál | 750  1 500 |
| Klinická místnost, lékárna, kojenecká místnost | 300  750 |
| Čekárna | 150  300 |
| Místnost rentgenu | 75  150 |
| Pojízdné schody | 30  75 |

| ŠKOLA |  |
| --- | --- |
| PROSTŘEDÍ | JEDNOTKA (LUX) |
| Počítačová třída | 300  1 500 |
| Třída, laboratoř, dílna, kancelář, knihovna, konferenční místnost, vnitřní stadión | 200  750 |
| Hala, schodiště, místnost pro odpočinek, venkovní stadión | 150  300 |
| Skladiště, garáž, bezpečnostní dveře | 30  75 |

| OBYTNÝ DŮM |  |
| --- | --- |
| PROSTŘEDÍ | JEDNOTKA (LUX) |
| Řezání pilou | 750  2 000 |
| Psaní | 500  1 000 |
| Studijní stůl, kosmetický stůl, telefonní přístroj | 300  750 |
| Prádelna, zábava, obývací pokoj, vchod | 150  300 |
| Záchod, ložnice, schody, hala | 70  150 |
| Balkón, krytý vchod (veranda) | 30  70 |

| HOTEL |  |
| --- | --- |
| PROSTŘEDÍ | JEDNOTKA (LUX) |
| Recepce (přihlášení, odhlášení) | 750  1 500 |
| Vestibul, kancelář, parkování, kuchyně | 300  750 |
| Restaurace, místnost pro odpočinek | 150  300 |
| Hala, výtah, schodiště, sprcha, zahrada | 75  150 |
| Pojízdné schody | 30  75 |
| Recepce (přihlášení, odhlášení) | 750  1 500 |