DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR

TECPEL  DTM-307B

návod k POUŽITÍ

## ÚVOD

Tento přístroj je přenosný, 3,5 místný digitální teploměr kompaktní velikosti, který je konstruován pro používání externího teplotního senzoru – termočlánku typu K. Zobrazení teploty je provedeno podle tabulek teplota/napětí podle National Bureau of Standards a IEC 584 pro termočlánky typu K. S teploměrem je dodáván jeden termočlánek typu K.

## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Doporučuje se, abyste si před použitím tohoto teploměru přečetli bezpečnostní a provozní instrukce. Konstrukce splňuje požadavky IEC 1010-1, CE-EMC.

### VAROVÁNÍ

- ABYSTE ZABRÁNILI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEPOUŽÍVEJTE TENTO PŘÍSTROJ, KDYŽ SE NA

MĚŘENÉM POVRCHU VYSKYTUJÍ STŘÍDAVÁ NAPĚTÍ VYŠŠÍ NEŽ 24 V NEBO STEJNOSMĚRNÁ NAPĚTÍ

PŘEKRAČUJÍCÍ 60 V.

- ABYSTE ZABRÁNILI POŠKOZENÍ NEBO POŽÁRU, NEPROVÁDĚJTE MĚŘENÍ TEPLOTY V MIKROVLNNÝCH

TROUBÁCH.

### POZOR

Opakované ostré ohýbání může zlomit přívody termočlánku. Pro prodloužení životnosti přívodů zabraňte ostrým ohybům přívodů, zejména v blízkosti konektoru. Symbol  !  na přístroji udává, že obsluha se musí obrátit na vysvětlení v této příručce.

##### SPECIFIKACE ELEKTRICKÁ

Teplotní stupnice:

Celsius nebo Fahrenheit – volitelná uživatelem

Měřící rozsah:

-50 °C až 1 300 °C (-58 °F až 2 000 °F)

Rozlišení: 1 °C nebo 1 °F, 0,1 °C nebo 0,1 °F

## Přesnost:

Přesnost je specifikována pro provozní teplotu v rozsahu 18 °C až 28 °C (64 °F až 82 °F), na 1 rok a nezahrnuje chybu termočlánku.

±(2 °C) –50 °C až 0 °C

±(0,3 % z MH + 1 °C) 0 °C až 600 °C

±(0,5 % z MH + 1 °C) 600 °C až 1 300 °C

±(4 °F) –58 °F až 32 °F

±(0,3 % z MH + 2 °F) 32 °F až 1 100 °F

±(0,5 % z MH + 2 °F) 1 100 °F až 2 000 °F

Teplotní koeficient:

0,1 x (specifikovaná přesnost) na °C. (0 °C až 18 °C, 28 °C až 50 °C).

Ochrana vstupu:

Maximální vstupní napětí na libovolné kombinaci vstupních svorek činí 60 V ss nebo 24 V stř.

Rychlost měření: 2,5 krát za vteřinu

Vstupní konektor:

Vhodný pro standardní miniaturní termočlánkové konektory (ploché nože ve vzdálenosti 7,9 mm ze středu na střed).

## SPECIFIKACE  ENVIRONMENTÁLNÍ

Rozsah okolní teploty:

0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F)

Skladovací teplota:

-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)

Relativní vlhkost vzduchu:

0 % až 80 % (0 °C až 35 °C) (32 °F až 95 °F)

0 % až 70 % (35 °C až 50 °C) (95 °F až 122 °F)

## SPECIFIKACE VŠEOBECNÁ

Displej:

3,5 místný displej z kapalných krystalů (LCD) s maximální hodnotou 1999

Baterie:

Standardní baterie 9 V (NEDA 1604, IEC 6F22)

Životnost baterie:

100 hodin typicky s uhlíkovo-zinkovou baterií

200 hodin typicky s alkalickou baterií

Rozměry: 184 mm (V) x 62 mm (Š) x 35 mm (H)

# Váha: 10,6 oz (300 g) včetně ochranného obalu

Dodané čidlo: Korálkové čidlo termočlánku typu „K“ (izolace teflonovou páskou), 4 stopy dlouhé přívody. Maximální teplota izolace 260 °C (500 °F). Přesnost čidla ± 2,2 °C nebo ± 0,75 % z hodnoty (co je větší) od 0 °C do 800 °C.

### NÁVOD K OBSLUZE

Volba teplotní stupnice

Hodnoty jsou zobrazovány buď ve stupních Celsia (°C) nebo stupních Fahrenheita (°F). Je-li teploměr zapnut, je nastaven na stupnici, která byla používána před posledním vypnutím napájení. Pro změnu teplotní stupnice stiskněte tlačítko °C nebo °F.

## Měření teploty jedním termočlánkem

Teploměr zobrazuje teplotu termočlánku, který je připojen ke zvolenému vstupu. Pro zobrazení teploty termočlánku připojeného ke vstupu T2 stiskněte tlačítko T2. Pro zobrazení teploty termočlánku připojeného ke vstupu T1 stiskněte tlačítko T1. Kurzor volby vstupu indikuje, který vstup byl vybrán.

## Diferenciální měření teploty

Diferenciální měření teploty se zvolí stiskem tlačítka T1-T2. To způsobí, že teploměr zobrazí teplotní rozdíl mezi dvěma termočlánky (teplota termočlánku T1 minus teplota termočlánku T2). Výběr této funkce je indikován kurzorem volby vstupu.

## Volba rozlišení displeje

Teploměr dovoluje volbu dvou rozlišení:

Vysoké rozlišení:  0,1 °C nebo 0,1 °F

Nízké rozlišení:	    1,0 °C nebo 1,0 °F

Pro volbu alternativního rozlišení displeje stiskněte odpovídající tlačítko „1°“ nebo „0,1°“.

Rozlišení 0,1° je použitelné pro teplotní měření do 200 °C nebo 200 °F.

## Mód HOLD

Stiskem tlačítka HOLD vstoupíte do módu Data Hold (držení údaje), načež se zobrazí symbol „HOLD“. Když je zvolen mód HOLD, teploměr drží přítomnou hodnotu a zastaví veškerá další měření.

Opětným stiskem tlačítka HOLD dojde ke zrušení módu HOLD, což způsobí, že teploměr začne opět provádět měření.

## Mód MIN/MAX

Jeden stisk tlačítka MIN / MAX spustí záznam MIN a MAX. Stiskem tlačítka MIN / MAX se zvolí MIN nebo MAX. Stiskem na dobu 2 vteřin vystoupíte z funkce MIN / MAX.

## NASTAVENÍ OFSETU

Regulace OFSETU je nastavena v továrně tak, aby umožnila odchylky zjištěné u standardních termočlánků. Nastavením regulace OFSETU můžete optimalizovat přesnost měření pro určitý termočlánek při určité teplotě.

## Nastavení pro přesná měření T1 nebo T2

| 1. | Připojte termočlánek ke vstupnímu konektoru T1 nebo T2 a zapněte teploměr (ON). Pak stiskněte tlačítko 0,1°, abyste zvolili vysoké rozlišení. (Pokud použijete T2, stiskněte tlačítko T2.) |
| --- | --- |
| 2. | Umístěte termočlánek v prostředí se známou a stabilní teplotou, která je rovna nebo blízká teplotě, kterou chcete měřit. Umožněte stabilizaci hodnoty. |
| 3. | Pomalu nastavujte regulaci OFSET tak, aby naměřená hodnota teploměru se shodovala s teplotou známého prostředí. Mezi nastaveními ponechejte dostatek času, aby byla umožněna prodleva měření. |
| 4. | Kalibrace kombinace teploměr – termočlánek je nyní optimalizována pro měření v blízkosti teploty měřené v operaci 2. |

## Resetování regulace OFSETU

Pro vrácení regulace OFSETU na tovární nastavení bez nutnosti opakované kalibrace teploměru proveďte následující postup:

| 1. | Na vstup, který má být nastaven, připojte termočlánek, jež je v dobrém funkčním stavu. |
| --- | --- |
| 2. | Termočlánek umístěte do ledové vodní lázně a umožněte stabilizaci měřené hodnoty. |
| 3. | Pomalu nastavujte regulaci OFSETU, dokud údaj teploměru nedosáhne 0 °C (32 °F). |

## Detektor čidla

| 1. | Červená dioda LED se rozsvítí, když není do vstupu přístroje TEMP vloženo žádné termočlánkové čidlo typu K. Červená dioda LED zhasne po zasunutí termočlánkového čidla typu K. Pokud červená dioda LED zůstane svítit i po připojení termočlánkového čidla, zkontrolujte jej, neboť čidlo může být poškozeno. |
| --- | --- |
| 2. | Když je stisknuto tlačítko T1, bude svítit červená dioda LED T1 a nebude svítit červená dioda LED T2. Když je stisknuto tlačítko T2, bude svítit červená dioda LED T2 a nebude svítit červená dioda LED T1. Když je stisknuto tlačítko T1-T2, budou svítit obě červené diody LED T1 a T2. Toto oznámí uživateli, zda vložil termočlánková čidla do správné vstupní zdířky TEMP T1 nebo T2, neboť se rozsvítí příslušná červená dioda LED. |

## ÚDRŽBA PROVÁDĚNÁ OBSLUHOU

### VAROVÁNÍ ABYSTE ZABRÁNILI MOŽNÉMU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ODPOJTE KONEKTORY TERMOČLÁNKŮ OD TEPLOMĚRU PŘEDTÍM, NEŽ ODSTRANÍTE JEHO KRYT.

## Výměna baterie

Napájecí napětí je poskytováno ze standardní baterie 9 V (NEDA 1604, IEC 6F22).

Když je potřebná její výměna, objeví se na LCD displeji symbol

Pro výměnu baterie vyšroubujte šroub krytu baterie přístroje. Vyjměte baterii a nahraďte ji novou ekvivalentní baterií 9 V.

###### P/N: 7000-1700

ZÁRUKA

Zaručujeme, že tento výrobek neobsahuje vadný materiál nebo vadné tovární zpracování a souhlasíme s opravou nebo výměnou takového výrobku, na kterém se při normálním používání a provozu objeví závada způsobená chybou výroby. Součásti a práce při opravě jsou přitom bezplatné. Pokud nebudeme schopni tento výrobek opravit nebo vyměnit, provedeme plnou refundaci nákupní ceny.

Co se týče použití tohoto přístroje, obraťte se laskavě na uživatelskou příručku.

Naše závazky v této záruce jsou omezeny na opravu, výměnu nebo provedení refundace tohoto zkušebního zařízení, jež se prokáže vadným během 24 měsíců od data nákupu.

Tato záruka se nevztahuje na výrobky, které byly opraveny nebo modifikovány jakýmkoliv způsobem neautorizovanými osobami, nebo které byly podrobeny chybnému použití, zneužití, chybné aplikaci, zanedbání nebo nehodě, nebo které měly změněná, přerazítkovaná nebo odstraněná výrobní čísla. Je naším výhradním právem posoudit jejich stabilitu nebo spolehlivost

Kupující souhlasí, že přijímá veškerou odpovědnost za všechny škody nebo tělesná zranění, které mohou být následkem použití výrobku kupujícím, nebo jeho uživatelem, jeho zaměstnanci nebo jinými osobami.

ADRESA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

www.elbez.cz

e-mail: elbez@vm.cz

tel.:  +420 566 522 372

fax : +420 566 520 372

ELBEZ s.r.o.

Karlov 1175

594 01 Velké Meziříčí

POTVRZENÍ O PRODEJI

Přístroj DTM-307B v.č. .........………………………………….

Datum prodeje......................................                                                                 Razítko a podpis