NÁVOD K OBSLUZE

TECPEL LCR612

LASKAVĚ SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE

OBSAH

| Název | Strana |
| --- | --- |
| Všeobecná specifikace | 1 |
| Vyobrazení panelu | 2 |
| Specifikace | 3 |
| Návod k obsluze | 4 |
| Automatické vypnutí napájení Volba kmitočtu Paralelní / sériový mód Tlačítko rozsahu Funkční tlačítko L/C/R Funkční tlačítko Q/D/R HOLD.☼>2sec Tlačítko Min/Max | 5 |
| SET REL Relativní mód MEZE Hi/Lo | 6 |
| TOL | 7 |
| ÚDRŽBA | 7 |
| Funkce RS-232 | 7 |

Všeobecná specifikace

| Displej: | - 4,5 místný displej z tekutých krystalů (LCD) |
| --- | --- |
| Indikace přetížení: | - Zobrazení “ OL “ |
| Indikace vybité baterie: | - Když napětí baterie klesne pod provozní úroveň, zobrazí se symbol “ “ a zruší se ukládání všech hodnot do paměti EEPROM (včetně hodnot SET). |
| Rychlost měření: | - Jednou za vteřinu, jmenovitá hodnota |
| Provozní prostředí: | - 0 °C až +50 °C při relativní vlhkosti < 80 % |
| Skladovací prostředí: | - -20 °C až +60 °C při relativní vlhkosti 0 až 80 %. Baterie je přitom vyjmuta z přístroje. |
| Napájení: | - Jedna standardní baterie 9 V (NEDA 1604, JIS 006P, IEC 6F22) |
| Externí napájení: | - Minimálně 12 V, maximálně 15 V a nejméně 50 mA |
| Automatické vypnutí napájení: | - Jakmile se na LCD displeji zobrazí symbol “APO“, přístroj se sám vypne, pokud není asi 10 minut používán. Pro obnovení napájení stiskněte tlačítko napájení. Přístroj zruší funkci automatického vypnutí napájení při používání funkcí RS-232 a Max a při použití externího napájení. |
| POJISTKA – varování: | - Poškozený nebo přerušený indikátor pojistky |
| Poznámka: | - Mikroprocesor přístroje může sám detekovat, zda je jeho pojistka poškozena nebo přerušena. LCD displej pak zobrazí “FUSE“ a zazní trvalý slyšitelný tón. |
| Rozměry: | - 19,2 cm (výška), 9,1 cm (šířka) a 5,25 cm (tloušťka) |
| Váha: | - cca 365 g (včetně baterie a pryžového obalu) |
| Příslušenství: | - Pár měřících přívodů, návod k obsluze, (baterie 9 V a náhradní pojistka v přístroji) |
| Ochranná pojistka: | - 0,1 A rychlá, 250 V stř. |

1

Main Display = hlavní displej

Second Display = druhý displej

Vyobrazení panelu

| APO | : Symbol aktivního automatického vypnutí napájení |
| --- | --- |
| RS232… | : Symbol aktivace komunikace |
| R… | : Symbol nahrávacího (záznamového) módu |
| MAX | : Symbol maximální hodnoty |
| MIN | : Symbol minimální hodnoty |
| AVG | : Symbol průměrné hodnoty |
| AUTO | : Symbol automatické volby rozsahu |
| H… | : Symbol udržení údaje |
| SET | : Symbol nastavovacího módu |
| Δ | : Symbol relativního módu |
| TOL | : Symbol tolerančního módu |
| PAL | : Symbol paralelního módu |
| SER | : Symbol sériového módu |
| D | : Symbol ztrátového činitele |
| Q | : Symbol činitele jakosti |
| R | : Symbol paralelního nebo sériového odporu |
| % | : Symbol tolerance (v procentech) |
| 1KHz | : Symbol kmitočtu |
| 120Hz | : Symbol kmitočtu |
| LCR | : Symbol funkce L, C nebo R |
| ▲ | : Symbol vysoké (Hi) meze, symbol horní tolerance |
| ▼ | : Symbol nízké (Lo) meze, symbol dolní tolerance |
|  | : Indikuje slábnoucí výkon baterie |
|  | : Indikátor signálního tónu pro toleranční mód |
| MKΩ | : Symbol odporu (Ohm) |
| umH | : Symbol indukčnosti (Henry) |
| munpF | : Symbol kapacity (Farad) |

2

SPECIFIKACE

KAPACITA:

Zkušební kmitočet 120 Hz

| Rozsah | Min. | Max. | Cx | DF | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 mF | 1 μF | 10,000 mF | ± (5,0 % z hodnoty + 5 dig.) DF < 0,1 | ± (10 % z hodnoty + 100/Cx + 5 dig.) DF < 0,1 | po kalibraci ve zkratu |
| 2 000 μF | 100 nF | 1 999,9 μF | ± (1,0 % z hodnoty + 5 dig.) DF < 0,1 | ± (2,0 % z hodnoty + 100/Cx + 5 dig.) DF < 0,1 | po kalibraci ve zkratu |
| 200 μF | 10 nF | 199,99 μF | ± (0,7 % z hodnoty + 3 dig.) DF < 0,5 | ± (0,7 % z hodnoty + 100/Cx + 5 dig.) DF < 0,5 | --- |
| 20 μF | 1 nF | 19,999 μF | ± (0,7 % z hodnoty + 3 dig.) DF < 0,5 | ± (0,7 % z hodnoty + 100/Cx + 5 dig.) DF < 0,5 | --- |
| 2 000 nF | 100 pF | 1 999,9 nF | ± (0,7 % z hodnoty + 3 dig.) DF < 0,5 | ± (0,7 % z hodnoty + 100/Cx + 5 dig.) DF < 0,5 | --- |
| 200 nF | 10 pF | 199,99 nF | ± (0,7 % z hodnoty + 5 dig.) DF < 0,5 | ± (0,7 % z hodnoty + 100/Cx + 5 dig.) DF < 0,5 | po kalibraci naprázdno |
| 20 nF | 1 pF | 19,999 nF | ± (1,0 % z hodnoty + 5 dig.) DF < 0,1 | ± (2,0 % z hodnoty + 100/Cx + 5 dig.) DF < 0,1 | po kalibraci naprázdno |

Zkušební kmitočet 1 kHz

| Rozsah | Min. | Max. | Cx | DF | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 000 μF | 100 nF | 1 000,0 μF | ± (5,0 % z hodnoty + 5 dig.) DF < 0,1 | ± (10 % z hodnoty + 100/Cx + 5 dig.) DF < 0,1 | po kalibraci ve zkratu |
| 200 μF | 10 nF | 199,99 μF | ± (1,0 % z hodnoty + 3 dig.) DF < 0,5 | ± (2,0 % z hodnoty + 100/Cx + 5 dig.) DF < 0,5 | po kalibraci ve zkratu |
| 20 μF | 1 nF | 19,999 μF | ± (0,7 % z hodnoty + 3 dig.) DF < 0,5 | ± (0,7 % z hodnoty + 100/Cx + 5 dig.) DF < 0,5 | --- |
| 2 000 nF | 100 pF | 1 999,9 nF | ± (0,7 % z hodnoty + 3 dig.) DF < 0,5 | ± (0,7 % z hodnoty + 100/Cx + 5 dig.) DF < 0,5 | --- |
| 200 nF | 10 pF | 199,99 nF | ± (0,7 % z hodnoty + 5 dig.) DF < 0,5 | ± (0,7 % z hodnoty + 100/Cx + 5 dig.) DF < 0,5 |  |
| 20 nF | 1 pF | 19,999 nF | ± (0,7 % z hodnoty + 5 dig.) DF < 0,1 | ± (0,7 % z hodnoty + 100/Cx + 5 dig.) DF < 0,1 | po kalibraci naprázdno |
| 2 000 pF | 0,1 pF | 1 999,9 pF | ± (1,0 % z hodnoty + 5 dig.) DF < 0,1 | ± (2,0 % z hodnoty + 100/Cx + 5 dig.) DF < 0,1 | po kalibraci naprázdno |

INDUKČNOST

Zkušební kmitočet 120 Hz

| Rozsah | Min. | Max. | Lx (DF < 0,5) | DF (DF < 0,5) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 000 H | 1 H | 10 000 H | nespecifikováno | nespecifikováno | --- |
| 2 000 H | 100 mH | 1 999,9 H | ± (1,0 % z hodnoty + Lx/10 000 + 5 dig.) | ± (2,0 % z hodnoty + 100/Lx + 5 dig.) | po kalibraci naprázdno |
| 200 H | 10 mH | 199,99 H | ± (0,7 % z hodnoty + Lx/10 000 + 5 dig.) | ± (1,2 % z hodnoty + 100/Lx + 5 dig.) | --- |
| 20 H | 1 mH | 19,999 H | ± (0,7 % z hodnoty + Lx/10 000 + 5 dig.) | ± (1,2 % z hodnoty + 100/Lx + 5 dig.) | --- |
| 2 000 mH | 100 μH | 1 999,9 mH | ± (0,7 % z hodnoty + Lx/10 000 + 5 dig.) | ± (1,2 % z hodnoty + 100/Lx + 5 dig.) | --- |
| 200 mH | 10 μH | 199,99 mH | ± (1,0 % z hodnoty + Lx/10 000 + 5 dig.) | ± (3,0 % z hodnoty + 100/Lx + 5 dig.) | po kalibraci ve zkratu |
| 20 mH | 1 μH | 19,999 mH | ± (2,0 % z hodnoty + Lx/10 000 + 5 dig.) | ± (10 % z hodnoty + 100/Lx + 5 dig.) | po kalibraci ve zkratu |

3

Zkušební kmitočet 1 kHz

| Rozsah | Min. | Max. | Lx (DF < 0,5) | DF (DF < 0,5) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 000 H | 100 mH | 1 000,0 H | nespecifikováno | nespecifikováno | --- |
| 200 H | 10 mH | 199,99 H | ± (1,0 % z hodnoty + Lx/10 000 + 5 dig.) | ± (1,2 % z hodnoty + 100/Lx + 5 dig.) | po kalibraci naprázdno |
| 20 H | 1 mH | 19,999 H | ± (0,7 % z hodnoty + Lx/10 000 + 5 dig.) | ± (1,2 % z hodnoty + 100/Lx + 5 dig.) | --- |
| 2 000 mH | 100 μH | 1 999,9 mH | ± (0,7 % z hodnoty + Lx/10 000 + 5 dig.) | ± (1,2 % z hodnoty + 100/Lx + 5 dig.) | --- |
| 200 mH | 10 μH | 199,99 mH | ± (0,7 % z hodnoty + Lx/10 000 + 5 dig.) | ± (1,2 % z hodnoty + 100/Lx + 5 dig.) | --- |
| 20 mH | 1 μH | 19,999 mH | ± (1,2 % z hodnoty + Lx/10 000 + 5 dig.) | ± (5,0 % z hodnoty + 100/Lx + 5 dig.) | po kalibraci ve zkratu |
| 2 000 μH | 0,1 μH | 1 999,9 μH | ± (2,0 % z hodnoty + Lx/10 000 + 5 dig.) | ± (10 % z hodnoty + 100/Lx + 5 dig.) | po kalibraci ve zkratu |

ODPOR

| Rozsah | Min. | Max. | Zkuš. kmitočet 120 Hz | Zkuš. kmitočet 1 kHz | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 MΩ | 1 kΩ | 10,000 MΩ | ± (2,0 % z hodnoty + 8 dig.) | ± (2,0 % z hodnoty + 8 dig.) | po kalibraci naprázdno |
| 2 MΩ | 100 Ω | 1,9999 MΩ | ± (0,5 % z hodnoty + 3 dig.) | ± (0,5 % z hodnoty + 3 dig.) | po kalibraci naprázdno |
| 200 kΩ | 10 Ω | 199,99 kΩ | ± (0,5 % z hodnoty + 3 dig.) | ± (0,5 % z hodnoty + 3 dig.) | --- |
| 20 kΩ | 1 Ω | 19,999 kΩ | ± (0,5 % z hodnoty + 3 dig.) | ± (0,5 % z hodnoty + 3 dig.) | --- |
| 2 kΩ | 100 mΩ | 1,9999 kΩ | ± (0,5 % z hodnoty + 3 dig.) | ± (0,5 % z hodnoty + 3 dig.) | --- |
| 200 Ω | 10 mΩ | 199,99 Ω | ± (0,8 % z hodnoty + 5 dig.) | ± (0,8 % z hodnoty + 5 dig.) | po kalibraci ve zkratu |
| 20 Ω | 1 mΩ | 19,999 Ω | ± (1,2 % z hodnoty + 8 dig.) | ± (1,2 % z hodnoty + 8 dig.) | po kalibraci ve zkratu |

Poznámky

| 1. | Hodnota Q je převrácenou hodnotou DF (dielektrického činitele). |
| --- | --- |
| 2. | Specifikace je založena na zkušebních zásuvkách (klipsech), které jsou k dispozici na přístroji. |
| 3. | L(C)x indikuje hodnoty indukčnosti (kapacity) na displeji. |

Např.: Indukčnost (kapacita) = 18,888 H(F), pak L(C)x = 18 888.

Návod k obsluze

Upozornění:

Doporučuje, abyste si před použitím tohoto přístroje přečetli bezpečnostní a provozní instrukce.

VAROVÁNÍ Před provedením jakéhokoliv měření laskavě izolujte přístroj od silového napájení. Abyste zabránili elektrickému úrazu, vytáhněte před otevřením pouzdra a poklopu baterie měřící přívody z přístroje. Přístroj nepoužívejte, jestliže se měřící přívody a krokosvorky jeví popraskané a poškozené. Toto laskavě kontrolujte periodicky. Abyste zabránili elektrickému úrazu, proveďte před jakýmkoliv měřením úplné vybití obvodů.

| POZOR Pokud se zdá, že jste se dostali do nenormálních situací, jako v případě, kdy nemůžete zapnout přístroj do provozu. |  |
| --- | --- |
| 1. | Pokud nemůžete zapnout přístroj po jeho vypnutí, je to normální situace, která trvá pouze několik vteřin. Chvíli počkejte a opět přístroj zapněte. |
| 2 | Když nemůžete přístroj provozovat normálně, laskavě jej vypněte a restartujte. |
| 3. | Když segmenty postupně mizí, laskavě počkejte 10 vteřin a restartujte přístroj. |
| 4. | Když nemůžete přístroj normálně zapnout, držte tlačítko napájení stlačené po dobu 10 vteřin a pak jej uvolněte. Přístroj se restartuje. |

4

 Automatické vypnutí napájení

Je-li přístroj asi 10 minut nepoužíván, automaticky se vypne. Pro obnovení napájení stiskněte tlačítko      .

Když je napájení vypnuto, přístroj zapnete stiskem tlačítka      . Provozní podmínky se vrátí do stavu, ve kterém byly před posledním vypnutím napájení.

V záznamovém módu MIN MAX, v komunikačním módu RS-232 a při použití externího stejnosměrného adaptéru je funkce automatického vypnutí napájení automaticky deaktivována.

Trvalé měření

V módu vypnutého napájení stiskněte na 2 vteřiny tlačítko     , až se objeví symbol APO OFF. Tím uvedete přístroj do módu trvalého měření.

Vypínač napájení

Tlačítko      vypíná nebo zapíná přístroj. V případě selhání mikropočítače stiskněte tlačítko     , dokud se přístroj nevypne.

 Volba KMITOČTU

Tlačítkový přepínač „FREQ“ nastavte na 120 Hz nebo na 1 kHz podle zkoušeného vzorku. Všeobecně platí, že pro elektrolytické kondenzátory se používá 120 Hz a pro ostatní 1 kHz.

 PARALELNÍ / SÉRIOVÝ mód

Tlačítko “PAL SER“ nastavte na mód měření paralelního nebo sériového obvodu. Obecně se u vzorků s vysokou impedancí používá pro měření náhradní paralelní obvod (mód “PAL“), zatímco u vzorků s nízkou impedancí se měření provádí v náhradním sériovém obvodu (mód “SER“).

 Tlačítko ROZSAH

Stiskem tlačítka (RANGE) vyberete mód ruční volby rozsahu a vypnete symbol “AUTO“. (Přístroj zůstane na rozsahu, který byl naposled ručně vybrán).

V módu ruční volby rozsahu. Pokaždé, když stisknete tlačítko (RANGE), se zvětší rozsah (a symbol vstupního rozsahu) a zobrazí se nová hodnota. Pro výstup z módu ruční volby rozsahu a návrat do módu automatické volby rozsahu stiskněte tlačítko (RANGE) a držte je po dobu 2 vteřin). Opět se rozsvítí symbol “AUTO“.

 Funkční tlačítko L/C/R (pouze hlavní displej)

Tlačítkový přepínač L/C/R přepíná měřený parametr v pořadí L – C – R – L …, na LCD displeji se zobrazí příslušný symbol.

Když je přístroj zapnut, je nastaven na měření parametru, který byl používán, když byl přístroj naposled vypnut.

 Funkční tlačítko Q/D/R (pouze druhý displej)

Tlačítkový přepínač Q/D/R přepíná měřený parametr v pořadí Q – D – R – Q …, na LCD displeji se zobrazí příslušný symbol.

Když je přístroj zapnut, nastaví se na měření parametru, který byl používán, když byl přístroj naposled vypnut.

 HOLD.☼>2sec

Pro vstup do módu držení údaje stiskněte tlačítko “HOLD“, načež se zobrazí symbol “HOLD“.

Je-li vybrán mód držení, zastaví přístroj všechna další měření. Pokud stisknete tlačítko “HOLD“ na dobu 2 vteřin, spustí se funkce podsvětlení a dalším stiskem tohoto tlačítka na dobu 2 vteřin opět funkci podsvětlení vypnete.

Po uplynutí 1 minuty od spuštění funkce podsvětlení se tato funkce sama vypne.

 Tlačítko Min/Max

Pro vstup do módu Min/Max/Avg stiskněte tlačítko “Min/Max“, čímž zastavíte funkci automatického vypnutí napájení. Mimoto tlačítek napájení a Hold není možné aktivovat jiná tlačítka. Když přístroj nasbírá asi 6 vzorků, vygeneruje bzučák tón. Když dojde k záznamu nového max./min. údaje, zazní bzučák dvakrát.

Hodnota hlavního displeje (hodnota druhého displeje) cykluje prostřednictvím (tlačítko Min/Max) mezi aktuální hodnotou (hodnota parametru) → max. hodnotou (hodnota parametru) → min. hodnotou (hodnota parametru) → max. hodnotou minus min. hodnotou (doba zkoušky) → zobrazení průměrné hodnoty (doba zkoušky).

Přístroj ignoruje a nezaznamená pokud dojde ve srovnatelných procesech k situaci přetížení (“OL“) nebo na kapacitním rozsahu k údaji ≤ 50 digitů.

Zobrazení průměrné hodnoty je pravdivým průměrem záznamu. Lze uložit až 3 000 hodnot – symbol “Avg“ začne blikat, když počet záznamů dosáhne rozmezí 2 991 až 3 000. Když záznam přesáhne 3 000 hodnot, zastaví Avg záznam a rovněž na LCD displeji zobrazí průměrnou hodnotu. Přístroj pokračuje se zaznamenáváním max./min. hodnot.

Ve funkci Max/Min stiskněte pro dočasné zastavení záznamu tlačítko “HOLD“, ale předem uložte dříve zaznamenané hodnoty. Pro pokračování v záznamu opět stiskněte tlačítko “HOLD“.

Aby se zabránilo chybám nebo ztrátám dat, musíte pro opuštění funkce stisknout na 2 vteřiny tlačítko Max/min a zrušit originální záznamy.

5

 SET (nastavení)

| 1. | Funkci „SET“ lze aktivovat pouze před použitím jakékoliv jiné funkce. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Pro vstup do nastavovacího módu stiskněte tlačítko “SET“, načež automaticky přejdete do módu ruční volby rozsahu. |  |
| 3. | Ve funkci SET je hlavní displej prázdný (vymazán) a druhý displej ukazuje blikající symboly “SET“ (Δ, TOL, ▲,▼). V současnosti je pouze 5 tlačítek, které můžete použít: “Power (napájení)“, “SET (nastavit)“, “REL“, “Hi/Lo“ a “TOL“. |  |
| 4. | Kalibrace NAPRÁZDNO (OPEN) a NAKRÁTKO (SHORT): Stiskněte tlačítko “SET“, LCD displej zobrazí CAL OPEn, a stiskněte tlačítko PAL/SER (ENTER), načež program po dokončení otevření vstoupí do kalibrace “NAPRÁZDNO /OPEN/“. LCD displej zobrazí CAL Shrt, stiskněte PAL/SER (ENTER). Program vstoupí do kalibrace nakrátko. Pokud nechcete provést kalibraci nakrátko, stiskněte pro opuštění tlačítko “SET“. Když LCD displej zobrazí CAL Shrt, stiskněte tlačítko PAL/SER (ENTER). Program vstoupí do kalibrace “SHORT (nakrátko)“. A následně do normálního stavu. |  |
| 5. | Nastavení mezí Hi/Lo: Stiskněte tlačítko “Hi/LO“, načež LCD displej zobrazí pouze blikající symbol ▲. Také se objeví předcházející nastavení Hi a umožní uživateli provést úpravy. Když vstoupíte do nastavení hodnoty Lo, bliká symbol ▼. Rovněž se objeví předcházející nastavení Lo a umožní uživateli provést úpravy. Když je nastavená hodnota Lo vyšší než nastavená hodnota Hi, zobrazí se na LCD displeji Err a proces se vrátí do módu pro nastavení hodnoty Hi. Laskavě zadejte novou nastavenou hodnotu pro Hi/Lo. |  |
| 6. | Nastavení mezí TOL Hi/Lo: Stiskněte tlačítko “TOL“, načež LCD displej zobrazí blikající TOL. Rovněž se objeví předcházející nastavení standardní hodnoty a umožní uživateli provést úpravy. Pokud zadáváte nastavenou hodnotu + TOL, blikají symboly “TOL“ “▲“. Rovněž se objeví předcházející nastavení a umožní uživateli provést změny. Pokud zadáváte nastavenou hodnotu – TOL, blikají symboly “TOL“ “▼“. Rovněž se objeví předcházející nastavení – TOL a umožní uživateli provést změny. |  |
| 7. | Nastavení REL: Stiskněte tlačítko “REL“, načež LCD displej zobrazí blikající D. Také se objeví předcházející standardně nastavená hodnota a umožní uživateli provést změny. |  |
| 8. | Nastavení dat: Když pro zadávání dat používáte znaky na štítku, objeví se předcházející nastavení. Přitom bliká místo, které čeká na zadání. ZADÁNÍ začíná od nejvýznamnějšího čísla (nejvýznamnější číslo je pouze 1). V tomto případě bude blikat originální nastavení. Originální nastavení je 0, přičemž bliká dolní část sedmi segmentů. Stiskem “1“ je zadána 1, stiskem jakéhokoliv jiného tlačítka je zadána 0, pro výstup beze změny stiskněte “ENTER“. Nastavení mezí TOL Hi/Lo je bez nejvýznamnějšího čísla. Po zadání 5 čísel zde není žádný blikající symbol. Pro zadání symbolů +/- stiskněte tlačítko “0“ pro jejich změnu, stiskem ostatních tlačítek zadáte symbol +. |  |
| * Pozor: |  | Stisk tlačítka “ENTER“ generuje dvě pípnutí – uložení dat ve volatilní paměti. Do oblasti nevolatilní paměti se data uloží při vypnutí přístroje. V tomto módu je deaktivována funkce automatického vypnutí napájení. |

 REL relativní mód (pouze hlavní displej)

Pro relativní mód stiskněte tlačítko “REL“. Zobrazená hodnota se uloží jako referenční hodnota, displej se vynuluje a zobrazí se symbol “Δ“. Pro opuštění relativního módu opět stiskněte tlačítko “REL“.

Například: Hodnota na displeji je 100,0. Stiskněte tlačítko REL pro uložení této hodnoty jako referenční. Na displeji se zobrazí nula a současně se uloží 100,0 jako standardní referenční hodnota. Jestliže bude pak vstupní signál 99,5, potom bude zobrazená hodnota 99,5 - 100, což se rovná -0,5.

Uživatel (viz “SET“ v této příručce, může také nastavit relativní hodnotu). Když byla zadána požadovaná relativní hodnota, stiskněte tlačítko REL pro vstup do relativního módu a následně stiskněte tlačítko SET pro použití relativní hodnoty jako referenční hodnoty. Pro výstup z relativního módu opět stiskněte tlačítko REL.

 MEZE Hi/Lo

Stiskněte tlačítko“Hi/Lo LIMITS“ pro vstup do módu MEZE Hi/Lo a přepněte na mód ruční volby rozsahu. Současně se samostatně objeví hodnota originálních MEZÍ Hi/Lo a symboly “▲“ a “▼“.

Když vstupní hodnota překročí meze Hi, bliká symbol “▲“ a je generován trvalý tón. Když vstupní hodnota klesne pod meze Lo, bliká symbol“▼“ a bzučák generuje impulsní tón. To upozorňuje uživatele, že je mimo nastavený rozsah. Opuštění tohoto módu se provede opětným stiskem tlačítka “Hi/Lo LIMITS“.

Mimoto bude přístroj ignorovat a nebude zaznamenávat, pokud dojde k přetížení (“OL“) v komparačních procesech nebo na kapacitním rozsahu při hodnotě ≤ 50 digitů.

6

 TOL

Pro vstup do tolerančního módu stiskněte tlačítko “TOL“. Automaticky dojde ke změně na ruční volbu rozsahu a současně se objeví originální přednastavená standardní hodnota a symboly “TOL“. Jak nastavíte standardní hodnotu najdete v odstavci  SET této příručky. Když vstoupíte do módu TOL, je na hlavním displeji zobrazena aktuální hodnota a na druhém displeji jsou hodnoty tolerancí.

Pro okamžité použití jsou v módu TOL k dispozici 4 přednastavené hodnoty. Opakovaným stiskem tlačítka TOL cyklicky procházíte přes 1 %, 5 %, 10 %, 20 % a pak zpět na aktuální hodnotu. Když vstoupíte do módu TOL, objeví se současně symboly “▲“ a “▼“ a pokud vstupní hodnota překročí meze Hi, symbol “▲“ bliká a bzučák generuje trvalý tón. Když vstupní hodnota klesne pod meze Lo, bliká symbol “▼“ a bzučák generuje impulsní tón. To upozorňuje uživatele na to, že je mimo nastavený rozsah.

Standardní hodnota může být nastavena funkcí SET – viz laskavě nastavení SET v této příručce. Když jste nastavili standardní hodnotu a stiskli tlačítko “TOL“, stiskněte pak tlačítko “SET“, čímž využijete přednastavení TOL.

Mimoto bude přístroj ignorovat a nebude zaznamenávat, pokud dojde k přetížení (“OL“) v komparačních procesech nebo na kapacitním rozsahu při hodnotě ≤ 50 digitů. Pro opuštění této funkce stiskněte na dobu 2 vteřin tlačítko “TOL“.

ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ Před výměnou baterie nebo pojistky nebo před prováděním jakékoliv servisní práce vyjměte měřící přívody.

Výměna baterie

Napájení je prováděno z „tranzistorové“ baterie 9 V (NEDA 1604, IEC 6F22). Když je potřebná výměna, objeví se na LCD displeji symbol “ …“. Pro výměnu baterie vyšroubujte dva šroubky ze zadní strany přístroje a vyzvedněte pouzdro baterie. Odpojte baterii od bateriových kontaktů.

Výměna pojistky

LCD displej zobrazí symbol “FUSE (pojistka)“ a zazní slyšitelné pípání. Pojistku nahraďte pouze originálním typem 100 mA/250 V s rychlou reakcí.

Čistění

Periodicky otírejte pouzdro vlhkým hadříkem a detergentem, nepoužívejte žádná brusiva nebo rozpouštědla.

Konec strany 18

TABULKA POVELŮ RS-232

Jako rozhraní pro přenos dat použijte IR a ke spuštění funkcí RS-232 použijte externí počítač.

Parametry rozhraní RS-232:

Baudová rychlost	: 1 200

Kontrola parity		: SUDÁ

Datové bity		: 7

Stopbit			: 1

(1) Volby setupu

| a. | Povel S: Přístroj vstoupí do módu Setup a zobrazí “SETUP READY…x“. (x: verze firmware) |  |
| --- | --- | --- |
| b. | Povel [E(L/C/R)(Q/D/R)(P/S)(A/B)(A/M)(0~6)]: Změna hlavní funkce |  |
|  | (L/C/R): (Q/D/R): (P/S): (A/B): (A/M): (0~6): | Zkušební funkce L, C nebo R Q, D nebo R P-PAL / S-SER A – 1 kHz / B – 120 Hz A – AUTO / M – MANUAL (ručně) Ruční volba rozsahu |
| d. | Povel [A-AAAAA]: Změna standardního přednastavení |  |

7

| S | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | [ | U | ± | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | ] |

Kód

start

|  |  | Datový formát | Nastavená hodnota | Kód stop |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | [U±19999]: [V±19999]: [W±19999]: [X±19999]: [Y±19999]: [Z±19999]: | Nastavená hodnota REL SET Nastavená hodnota mezí Hi Nastavená hodnota mezí Lo Nastavená hodnota TOL SET Nastavená hodnota TOL SET Hi Nastavená hodnota TOL SET Lo |
| --- | --- | --- |
|  | Po obdržení nastavených dat z PC (U/V/W/X/Y/Z) budou opět vyslána přijatá data. Pak je vhodné, aby PC zkontroloval přesnost datového výstupu – celkem 7 digitů. |  |
| d. | Povel [BXXXXXX]: Opuštění módu Setup |  |

(2) Čtení dat

|  | Povel N: Čtení aktuálních dat a stavu přístroje. Datový formát: Existuje 39 kódů ASCII. Data hlavního displeje jsou právě zaslaná data L/C/R, která nebyla dosud zpracována (jako data před REL). Data druhého displeje jsou stejná jako hlavního. |
| --- | --- |

| 1. | L / C / R |
| --- | --- |
| 2. | Q / D / R |
| 3. | A (1 kHz) / B (120 Hz) |
| 4. | P (PAL) / S (SER) |
| 5. | A (AUTO) / M (MENU) (nabídka) |
| 6. | 0 / 1: MSD (nejvýznamnější digit) hlavního displeje 8: při změně rozsahu, 9: OL (překročení rozsahu) |
| 7. | 6~10: Data hlavního displeje |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. | LSD (nejméně významný digit) |
| 11. | Rozsah hlavního displeje |
| 12. | MSD (nejvýznamnější digit) |
| 13. | 12~15: Data druhého displeje |
| 14. |  |
| 15. | LSD (nejméně významný digit) |
| 16. | Rozsah druhého displeje, 9: OL (překročení rozsahu) |
| 17. | Cyklická posloupnost 0~9 |
| 18. | MSD (nejvýznamnější digit) |
| 19. | 18~21: Hodnota D |
| 20. |  |
| 21. | LSD (nejméně významný digit) |
| 22. | Rozsah hodnoty D, 9: OL (překročení rozsahu) |
| 23. | MSD (nejvýznamnější digit) |
| 24. | 23~26: Hodnota Q |
| 25. |  |
| 26. | LSD (nejméně významný digit) |
| 27. | Rozsah hodnoty Q, 9: OL (překročení rozsahu) |
| 28. | S (SET) / _ (normální) |
| 29. | F (FUSE) / _ (normální) |
| 30. | H (HOLD) / _ (normální) |
| 31. | R (aktuální hodnota) / M (maximální hodnota) / I (minimální hodnota) / X (hodnota Max – Min) / A (průměrná hodnota) / _ (normální) |
| 32. | R (REL) / S (REL SET) / _ (normální) |
| 33. | L (LIMITS = meze) / _ (normální) |
| 34. | T (TOL) / S (TOL SET) / _ (normální) |
| 35. | B (podsvětlení) / _ (normální) |
| 36. | A (vložit adaptér) / _ (normální) |
| 37. | B (vybitá baterie / _ (normální) |
| 38. | CR (ASCII: 0DH) |
| 39. | nl(LF) (ASCII: 0AH) |

(3) Tabulka výstupu RS-232 pro hlavní displej:

| Rozsah | Rs | R | L |  | Rs | C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 kHz/120 Hz | 1 kHz | 120 Hz |  | 1 kHz | 120 Hz |
| 0 | 100 Ω | 20,000 Ω | 2 000,0 μH | 20,000 mH | 100 kΩ | 2 000,0 pF | 20,000 nF |
| 1 | 100 Ω | 200,00 Ω | 20,000 mH | 200,00 mH | 100 kΩ | 20,000 nF | 200,00 nF |
| 2 | 100 Ω | 2 000,0 Ω | 200,00 mH | 2 000,0 mH | 10 kΩ | 200,00 nF | 2 000,0 nF |
| 3 | 1 kΩ | 20,000 kΩ | 2 000,0 mH | 20,000 H | 1 kΩ | 2 000,0 nF | 20,000 μF |
| 4 | 10 kΩ | 200,00 kΩ | 20,000 H | 200,00 H | 100 Ω | 20,000 μF | 200,00 μF |
| 5 | 100 kΩ | 2 000,0 kΩ | 200,00 H | 2 000,0 H | 100 Ω | 200,00 μF | 2 000,0 μF |
| 6 | 100 kΩ | 10,000 MΩ | 1 000,0 H | 10 000 H | 100 Ω | 2 000,0 μF | 20,000 mF |

(4) Tabulka výstupu RS-232 pro druhý displej:

| Rozsah | Q / D | R | R | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Rs = 100 Ω) | (Rs = 1 kΩ, 10 kΩ) | (Rs = 100 kΩ) |
| 1 | 999,9 | 99,99 Ω | 99,99 Ω | X |
| 2 | 99,99 | 999,9 Ω | 999,9 Ω | 999,9 Ω |
| 3 | 9,999 | 9,999 kΩ | 9,999 kΩ | 9,999 kΩ |
| 4 | 0,9999 | 99,99 kΩ | 99,99 kΩ | 99,99 kΩ |
| 5 | X | X | 999,9 kΩ | 999,9 kΩ |

(5) VZORCE:

Rp = Rs(1 + Q2)

Cp = Cs[1/(1 + D2)]

Cs = Cp(1 + D2)

Lp = Ls[1 + (1/Q2)]

Ls = Lp[Q2 /(1 + Q2)]

ZÁRUKA

Zaručujeme, že tento výrobek neobsahuje vadný materiál nebo vadné tovární zpracování a souhlasíme s opravou nebo výměnou takového výrobku, na kterém se při normálním používání a provozu objeví závada způsobená chybou výroby. Součásti a práce při opravě jsou přitom bezplatné. Pokud nebudeme schopni tento výrobek opravit nebo vyměnit, provedeme plnou refundaci nákupní ceny.

Co se týče použití tohoto přístroje, obraťte se laskavě na uživatelskou příručku.

Naše závazky v této záruce jsou omezeny na opravu, výměnu nebo provedení refundace tohoto zkušebního zařízení, jež se prokáže vadným během 24 měsíců od data nákupu.

Tato záruka se nevztahuje na výrobky, které byly opraveny nebo modifikovány jakýmkoliv způsobem neautorizovanými osobami, nebo které byly podrobeny chybnému použití, zneužití, chybné aplikaci, zanedbání nebo nehodě, nebo které měly změněná, přerazítkovaná nebo odstraněná výrobní čísla. Je naším výhradním právem posoudit jejich stabilitu nebo spolehlivost

Neoriginální příslušenství nespadá do této záruky.

Kupující souhlasí, že přijímá veškerou odpovědnost za všechny škody nebo tělesná zranění, které mohou být následkem použití výrobku kupujícím, nebo jeho uživatelem, jeho zaměstnanci nebo jinými osobami.

ADRESA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

www.elbez.cz

e-mail: elbez@vm.cz

tel.:  +420 566 522 372

fax : +420 566 520 372

ELBEZ s.r.o.

Karlov 1175

594 01 Velké Meziříčí

POTVRZENÍ O PRODEJI

Přístroj LCR-621 v.č. .........………………………………….

Datum prodeje………………….                                                                           Razítko a podpis