TECPEL pH 703

Návod k obsluze

[image: image1.png]



1.
Vložte baterii a zapněte vypínač napájení.

2.
Sejměte ochrannou čepičku a vytáhněte elektrodu. Její délku nastavte dle potřeby.

3.
Opláchněte elektrodu čistou vodou a vytřete ji do sucha. Ponořte elektrodu do standardního ústrojného roztoku, jehož hodnota pH je 7,00. Jemně zamíchejte a počkejte na ustálení údaje na displeji.

4.
Šroubovákem otáčejte trimrem, který je umístěn na pravém boku přístroje, a nastavte měřenou hodnotu na 7,00 (25 °C) nebo při odlišné teplotě podle tabulky na nádobce standardního ústrojného roztoku.

5.
Po kalibraci opláchněte elektrodu čistou vodou a vytřete ji do sucha.

6. 
Ponořte elektrodu do vzorku měřeného roztoku. Jemně zamíchejte a počkejte, dokud nebude hodnota na displeji stabilní.

7.
Kalibraci není nutné provádět před každým měřením. Měla by však být provedena jednou za dva týdny nebo po 10 použitích.

8.
Po provedeném měření opláchněte elektrodu čistou vodou a nasaďte ochrannou čepičku. Houba v ochranné čepičce musí být stále udržovaná ve vlhkém stavu pomocí přidávání čisté vody.

POZNÁMKA: Pokud nelze zapnout napájení nebo  pohasíná displej, vyměňte baterii za novou.

Specifikace

Měřící rozsah:
0,00 – 14,00 pH

Rozlišení:
0,01 pH

Přesnost:
± 0,01 pH

Provozní teplota:
0 – 50 °C

Baterie:
9 V ss

Životnost baterie:
cca 350 hodin

Rozměry:
158 x 40 x 34 mm

Váha:
85 g

Standardní ústrojný roztok (buffer solution)

Tento roztok skladujte při teplotě místnosti (18 – 25) °C.

Po použití nádobky vždy řádně uzavřete. Informace pro řádné použití této substance naleznete v příslušném návodu k obsluze přístroje pro měření pH (viz výše).

Rozsah dodávky:

Měřící přístroj pH703, plastové pouzdro, baterie 9 V, standardní ústrojný roztok, kalibrační šroubovák, návod k použití.

ZÁRUKA

Zaručujeme, že tento výrobek neobsahuje vadný materiál nebo vadné tovární zpracování a souhlasíme s opravou nebo výměnou takového výrobku, na kterém se při normálním používání a provozu objeví závada způsobená chybou výroby. Součásti a práce při opravě jsou přitom bezplatné. Pokud nebudeme schopni tento výrobek opravit nebo vyměnit, provedeme plnou refundaci nákupní ceny.

Co se týče použití tohoto přístroje, obraťte se laskavě na uživatelskou příručku.

Naše závazky v této záruce jsou omezeny na opravu, výměnu nebo provedení refundace tohoto zkušebního zařízení, jež se prokáže vadným během 24 měsíců od data nákupu.

Tato záruka se nevztahuje na výrobky, které byly opraveny nebo modifikovány jakýmkoliv způsobem neautorizovanými osobami, nebo které byly podrobeny chybnému použití, zneužití, chybné aplikaci, zanedbání nebo nehodě, nebo které měly změněná, přerazítkovaná nebo odstraněná výrobní čísla. Je naším výhradním právem posoudit jejich stabilitu nebo spolehlivost

Kupující souhlasí, že přijímá veškerou odpovědnost za všechny škody nebo tělesná zranění, které mohou být následkem použití výrobku kupujícím, nebo jeho uživatelem, jeho zaměstnanci nebo jinými osobami.

ADRESA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY


ELBEZ s.r.o.
Karlov 1175

594 01 Velké Meziříčí

POTVRZENÍ O PRODEJI

Přístroj pH 703 v.č. .........…………………………………. 

Datum prodeje………………….                                                                                  Razítko a podpis

www.elbez.cz


e-mail: elbez@vm.cz


tel.:  +420 566 522 372


fax : +420 566 520 372








